无人直升机超低空伽马能谱测量

技术规范

Technical specification for ultra-low altitude gamma-ray spectrometry survey of unmanned helicopters

（征求意见稿）

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国煤炭学会提出。

本标准由中国煤炭学会归口。

本标准起草单位：中煤地质集团有限公司、成都理工大学、……

本标准主要起草人：

无人直升机超低空伽马能谱测量技术规范

- 1  范围

本标准规定了无人直升机超低空伽玛能谱测量的工作流程及要求、野外工作方法、数据处理与编图、资料解释与成果报告等内容和技术要求。

本标准适用于采用无人直升机超低空伽玛能谱测量。

- 2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 14499  地球物理勘查技术符号

DZ/T 0069  地球物理勘查图图式图例及用色标准

EJ/T 1032  航空伽玛能谱测量规范

EJ/T 363  地面伽玛能谱测量规范

EJ/T 831  地面伽玛总量测量规范

EJ/T 20071  航空放射性异常查证要求

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

晶体能量分辨率 energy resolution of crystal

对于某一给定的能量，伽玛能谱仪能分辨的两个粒子能量之间的最小相对差值。

3.2

能谱峰漂 spectrum peak drift

伽玛能谱仪的峰位因晶体、电子线路等器件受工作环境影响出现的谱线漂移。

3.3

偏航距 yaw range

航空器偏航后的实际位置点至预定航线的垂直距离。

3.4

能量窗计数率高度衰减系数 height attenuation for count rate of an energy window

对不同飞行高度上测量的各窗计数率，利用在校准中获得的高度衰减系数的过程。

3.5

早测试 pretest

每架次飞机起飞前，在起飞点对无人机伽玛能谱测量系统所做的测试。

3.6

晚测试 posttest

每架次飞机落地后，在降落点对无人机伽玛能谱测量系统所做的测试。

- 4 总则

4.1 目的任务

查明放射性核素分布规律，发现放射性异常，提取相关信息，为放射性矿产勘查、区域地质调查提供依据。

4.2 无人机伽玛能谱测量系统及检定

应使用高灵敏度无人机航空伽玛能谱测量系统，配备上下测晶体组合探测器、自动数据收录系统、多道无人机航空伽玛能谱仪、高度计、温度计、导航定位仪以及必要的辅助设备。

在野外数据采集之前，无人机航空伽玛能谱测量系统应具有资质的专业计量技术机构检定，并获得检定合格报告。

4.3 质量控制

在野外数据采集期间，每架次测量前、后均应进行早、晚测试和早、晚基线测量，确保测量系统工作正常、数据质量可靠。

4.4 数据处理

应根据仪器检定结果对实测无人机航空伽玛能谱数据进行各项修正和单位换算，以统计数据表征测区内放射性水平和量值分布范围，以等值线平面图和剖面平面图的形式表征测区内放射性核素平面分布状态。

4.5 资料解释

利用无人机航空伽玛能谱测量结果，结合其他地质资料，进行岩性构造推断、找矿远景预测等综合解释。

- 5 工作流程及要求

5.1 标定

在野外数据采集之前，无人直升机航空伽玛能谱测量的标定工作及要求如下：

a）无人直升机航空伽玛能谱测量在工作前应完成仪器检定工作；

b）对于无人机航空伽玛能谱测量参照EJ/T 1032完成检定工作，用于数据处理及地面K、U、Th含量计算；

c）无人机航空伽玛能谱测量采取地面饱和模型标定地面检定参数，结合高度实验各能窗计数高度衰减系数，实现无人机航空伽玛能谱测量数据处理及地面K、U、Th含量计算；

d）人机航空伽玛能谱测量系统应具有资质的专业计量技术机构检定，并获得检定合格报告。

5.2 无人机改装集成要求

用于航空伽玛能谱测量的无人机需满足在集成安装前、后均应进行能谱仪测量测试，保证测量性能指标（峰漂、能量分辨率、计数率等）满足规范要求，统计集成前后各能窗的计数率相对误差。航空伽玛能谱仪应具备安装于无人机下方条件，以避免无人机机体对射线的屏蔽。

5.3 伽玛能谱测量系统静态测试

完成无人机与伽玛能谱仪集成后，需要进行静态测试仪器性能指标测试：能量分辨率、谱漂和能谱仪稳定性等，测量完成需提交能谱仪生产测量系统测试报告。

- 5.3.1 测试要求

静态测试采用环境源进行测试，选择环境本底稳定的地点，以环境辐射为对象测试。仪器连续工作7h，每小时取样一组数据，取样时间为10min。进行测试分析。

a）晶体分辨率：对天然环境测量，以钍（2.62MeV）、钾（1.46MeV）的能量峰作为评价对象，测量钍（2.62MeV）、钾（1.46MeV）合成谱能量分辨率分别应优于7.0%和8.0%（NaI探测器）；对人工核素137Cs（0.662MeV）的能量作为评价对象，合成谱能量分辨率分别应优于12.0%（NaI探测器）；

b）峰漂：采用天然核素40K、208Tl进行自动稳谱，208Tl峰位峰漂小于±4道（@1024道）；

c）能谱仪稳定性：仪器连续工作7h，每小时随机取样一组数据，取样时间为10min，七组各道测量数据的相对变化率不应超过±5%。

- 5.3.2 测试步骤

能谱仪参数校准是针对航空伽马能谱仪进行性能测试、最优测量参数的调试，以保证能谱仪性能，高质量完成工作区测量。

5.3.2.1 能量分辨率测定

能量分辨率测定的步骤如下：

a）能量分辨率测试主要是需要获得40K、208Tl、226Ra全能峰；

b）环境本底情况下，测量时间视谱线成形情况而定，源活度及环境本底一般10min~20min即可；

c）测量完成之后，读取并累加全部谱线，计算伽玛能谱仪的能量分辨率。

5.3.2.2 峰位和能量线性测定

峰位和能量线性测定的步骤如下：

a）峰位测试和能量线性测试均要求获得主要特征峰的峰位，两者可一起完成；

b）设备开机预热需30min，待预热完成后开启测量；

c）不同能量的伽玛射线源一般可选40K、208Tl、226Ra等，各能量窗面积计数的相对标准差小于5%；

d）获得能谱仪合成谱后，确定峰位道址，计算能量线性度或非线性度。

5.3.2.3 飞行器本底测量

在某一固定稳定辐射环境下，分别测量挂载无人机前、后1h能谱，统计两种差值获得飞行器本底或飞行器射线屏蔽数据。对小型无人机自身本底影响较小，计数率相对误差小于±3%，可根据测量精度要求选择是否忽略其影响。

5.4 高度与本底测量试验

- 5.4.1 高度测量试验

高度测量试验宜在雨后进行，选取一地表放射性含量均匀、半径不低于400m的平整场地开展高度实验，避免大气氡影响。无人机航空伽马能谱仪置于场地中心，固定飞行水平位置坐标，按照最高飞行高度选择合适飞行高度间隔h0、h1、h2、h3、……。按照不同测量高度，以静态悬浮飞行方式完成固定时间范围10~20min的能谱测量，统计各高度下能窗计数（率），使用指数函数完成各能窗计数（率）随高度变化的函数拟合，获得各能窗计数（率）的高度衰减系数，用于高度修正和地面含量换算。

高度测量试验具体工作流程如下：

a）选择场地中心，在测量前后在该处完成仪器的性能指标测试，保证仪器工作正常；

b）航空伽玛能谱仪开机，设置采样周期1s，无人机启动，首先完成地表高度h0能谱测量，记录下本高度测量起始、完成时间；

c）无人机爬升至h1高度，开始能谱测量，记录下飞机本高度测量起始、完成时间；

d）重复步骤前一步操作，改变飞机的高度（飞行高度分别取h2、h3、……），记录下飞机本高度测量起始、完成时间。直至完成所有高度测量，获得不同高度飞行数据；

e）按照各高度测量起始、结束时间，统计各能窗计数（率），使用指数函数拟合，获得各能窗计数（率）的高度衰减系数。

- 5.4.2 本底测量试验

无人直升机伽玛能谱测量高度低，测量高度范围变化小。因此，宇宙射线本底在测量高度范围与飞机和仪器本底均可认为固定值。飞机、仪器和宇宙射线本底亦可在大面积水面，即长宽>100m，深度>2m上测定。

在将无人机伽玛能谱测量系统运置水域中心，测量U、Th、K能窗及总道的计算率。此时测量的计数率就是飞机、仪器和宇宙射线的本底计数率。其中，飞行参数确定试验、高度和本底测量试验宜先完成，也可视工作区现场实际情况在工作中或后完成上述工作。

5.5 飞行参数确定试验

为了在测量比例尺条件下，保证测量精度、确定各能窗计数高度衰减系数和对地探测效率等关键指标，工作区航测前必须完成飞行参数确定试验。通过试验数据分析，掌握各能窗高度衰减系数，确定最优飞行速度、高度和采样时间。

- 5.5.1 保证指标

飞行参数确定试验需保证指标如下：

a）测量精度要求：K能窗不低于10%；Th能窗、U能窗不低于15%；

b）空间解析度（比例尺）：据飞行任务而定。

- 5.5.2 试验步骤

飞行参数确定试验应取一放射性背景含量稳定的平整地质剖面，剖面长2km左右。按照不同测量高度，以不同飞行速度完成剖面测量，分析不同速度下放射性核素含量测量准确度，选取满足测量准确度下的飞行速度和飞行高度。

飞行参数确定试验具体工作步骤如下：

a）选择同一地点，仪器位置保持一致，在测量前后在该处完成仪器的早晚校准，保证仪器性能稳定；

b）无人机起飞前记录下飞机预设的本次飞行的高度；

c）无人机起飞后记录下起飞时间、进入测区时间、飞出测区时间、降落时间；

d）无人机在测区飞行时，将能谱采集时间设置为1s；

e）无人机降落后观测本次测量的谱线是否发生谱漂，若未发生谱漂，则记录下本次测量的数据；若发生谱漂，则重新测量本次航线或手动校正发生谱漂计数；

f）改变飞机的高度（飞行高度取h1、h2、h3、……），做来回1次飞行，重复上述b）-f）的步骤获得不同高度飞行数据；

g）通过不同高度数据，计算得到各高度平均计数率和计数高度衰减规律；

h）根据无人机不同高度各能窗计数率cps和保证测量精度需求各能窗所需计数n，通过测量精度公式/n×100%计算各能窗满足测量精度所需时间t=n/cps；对地探测效率要求各能窗计数N参考值见表1，同样确定各高度测量最少测量时间t′= N/cps。

表1 固定翼大型航空伽玛能谱仪120m高度单点采样对地测量各能窗计数参考值

| 测量能窗 | 32L探测器1s测量 | 48L探测器1s测量 |
| --- | --- | --- |
| K | 62 | 96 |
| U | 6 | 9 |
| Th | 5 | 7.5 |

i）根据设计的点距计算各高度飞行时，满足测量精度条件下的最高飞行速度，V=S/T，S为测量采样点距，T=max(t、t′)，具体参考值见表2。

表2 不同飞行高度与精度要求条件下匹配速度参考值

| 高度H 速度V 精度P | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | 50m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12% | 1.96 | 1.89 | 1.83 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.60 | 1.54 |
| 16% | 3.48 | 3.37 | 3.25 | 3.14 | 3.04 | 2.93 | 2.84 | 2.74 |
| 20% | 5.44 | 5.26 | 5.08 | 4.91 | 4.75 | 4.59 | 4.43 | 4.28 |
| 24% | 7.83 | 7.57 | 7.32 | 7.07 | 6.83 | 6.60 | 6.38 | 6.17 |
| 28% | 10.66 | 10.31 | 9.96 | 9.62 | 9.30 | 8.99 | 8.69 | 8.39 |

5.6 工作区测量

- 5.6.1 测量要求

工作区测量包括测线飞行测量、切割线测量、重复线测量，具体对测量数据要求如下：

a）每架次飞行允许错码率不大于0.3%；

b）平均离地高度和超高率应符合技术设计要求的指标；

c）比例尺为1:10000时，偏航距应不大于20m；1:25000时，偏航距应不大于50m；比例尺为1:50000时，偏航距应不大于100m；

d）应计算平均离地高度，统计全天离地高度分组出现的频数及所占的百分数；

e）总精度可采用系统各项测量误差的总和来评价。

- 5.6.2 测量步骤

测线飞行测量、切割线测量、重复线测量过程基本一致，主要工作步骤如下：

a）飞行前，为无人机操作机提供航测任务书，沟通飞行路线；

b）到达测量工作区早晚校点，开始并完成早校，保证仪器性能稳定，填写早晚校信息记录表；

c）早校完成且数据达标后，根据申请空域时间，规划航测测量；

d）每一趟返航后立即下载保存航测数据，当日航测任务完成后，在早晚校点，开始并完成晚校，保证仪器性能稳定，填写早晚校信息记录表；

e）当晚完成当日数据的入库和预处理，每日数据当天必须导入数据库，掐线，分析早晚基线数据稳定性、当次航测数据质量。

注：工作区无人机伽玛能谱测量记录表格样式参照附录A、附录B、附录C、附录D、附录E。

- 6 野外工作方法

野外工作中每日无人航空伽玛能谱测量工作包含仪器开机检查预热、前校、放飞前操作、返航后操作、后校、数据收录预处理等。

6.1 飞行前仪器开机检查预热

开机前请检查并确保系统连接正常，信号线连接上位机谱线测量正常。确保飞机上无干扰放射源。此时，测量稳谱模式宜采用K稳谱，预热过程谱线K峰峰位应趋于一致，趋向对齐某一固定道。若仪器K峰峰位发散无序，需检查仪器或周边是否有干扰放射源，必要时手工回复上次测量各晶体增益，重新预热。

飞行前仪器开机检查预热内容具如下：

a）检查仪器工作状态是否正常，包含检查每条晶体工作正常且测量谱线正常，检查每个晶体和合谱的谱线谱漂，检查数据存储是否正常；

b）检查并调整雷达高度计零点；

c）检查GPS接收机的收星情况；

d）仪器预热15~20分钟，方可进行前校。

6.2 前校

采用天然射线源，则仪器选择K源稳谱方式，具体工作方法如下：

a）打开能谱仪，启动测量软件；

b）当K峰位都在420±1道表示稳谱成功，记录此时K峰道址；

c）记录稳谱成功后存储谱线文件名XXXX.dga；

d）记录大于3分钟数据后停止测量；

e）用读谱软件统计稳谱成功后3分钟各道计数（率）、晶体与合成谱K峰分辨率并记录。

完成前校后，若飞机暂无法立即起飞，则仪器保持开机测量状态，维持仪器各项性能指标的稳定，直至收到飞机起飞批准。

6.3 返航后操作

无人机返航后务必停靠在出发点同一停机位，不关机，保持能谱仪电力供给，导出并保存当前架次航放测量数据。上述工作完成后，检查仪器是否正常运行，且飞行后不应对仪器进行调整。

6.4 后校

后校的具体工作方法如下：

a）仪器测量稳定后（K峰位都在510±1道），记录此时K峰道址；

b）记录稳谱成功后存储谱线文件名XXXX.dga；

c）记录大于3分钟数据后停止测量；

d）用读谱软件统计稳谱成功后3分钟各道计数（率）、晶体与合成谱K峰分辨率并记录，与前校数据对比；

e）关闭仪器，结束后校。

6.5 数据预处理

数据预处理包括日常整理、数据分析与统计、废品数据确定与处置，异常预选编等。数据预处理工作参照EJ/T 1032。

6.6 注意事项

野外工作注意事项如下：

a）雨天和雨后第一天不允许飞行测量；

b）野外一架次测量顺序按前校、空中悬停、测线飞行（重复线飞行）、空中悬停、后校；

c）前校、后校、悬停数据质量（铀钍钾能窗计数率、K峰分辨率和道址），应在每天野外测量后分析记录；

d）当天测量数据必须数据入库、掐线和初步质量检查，若航测数据质量不满足规范要求，必须重飞测量。

- 7 数据处理与编图

常规航空伽马能谱数据处理参照EJ/T 1032要求完成。

若只进行地面仪器检定，则无人机航空伽玛能谱测量数据处理工作参考如下：

a）每日测量数据预处理、检查数据质量（偏航距、峰漂、能量分辨率），不满足要求架次需补飞；

b）每日测线数据提取、数据入库；

c）按照测量完成测量质量（偏航距、峰漂、能量分辨率）的统计评价；

d）完成工作区测量工作后，测区数据校核、编辑；

e）首先完成测区坐标转换；

f）按照飞行与宇宙本底修正、大气氡校正、高度校正（归一化地面计数率）、含量转换的顺序依次完成测区数据修正与地表K、U、Th含量计算；

h）采用专业软件编制K、U、Th含量等各类基础图件。

- 8 资料解释

资料解释应遵循从已知到未知，定性解释与定量解释相结合的原则。在资料解释基础上，编写成果报告和编制相应的推断成果图件。具体编制要求参照EJ/T 1032。

- （资料性）
飞行报表

无人直升机伽玛能谱测量飞行报表记录表格式参见表A.1。

  - 飞行报表

| 飞行报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞行日期： |  |  | 飞机型号： |  |  |
| 操作员： |  |  | 飞行架次： |  |  |
| 领航员： |  |  | 飞行气象： |  |  |
| 飞行任务说明： |  |  |  |  |  |
| 基点坐标 |  |  |  |  |  |
|  | 经度： |  | 纬度： |  |  |
| 测线编号 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点经度 | 终点纬度 | 备注 |

- （资料性）
飞行过程记录表

无人直升机伽玛能谱测量飞行过程记录表格式参见表B.1。

  - 飞行过程记录表

| 飞行过程记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 架次： |  | 记录日期： |  |
| 工作区块： |  | 收录人： |  |
| 测量项目/测线号 | 开始时刻 | 结束时刻 | 时间跨度 |

- （资料性）
航空伽玛能谱仪基点日常校准记录表

无人直升机伽玛能谱测量的航空伽玛能谱仪基点日常校准记录表格式参见表C.1。

  - 航空伽玛能谱仪基点日常校准记录表

| 航空伽马能谱仪基点日常校准记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量日期： |  |  | 仪器型号： |  |  |  |  | 测量时间： |  |  |
| 测试类型： |  |  | 测试源： 自然钾 自然钍 |  |  |  |  | 测试地点/记录者： |  |  |
| 三分钟本底计数 | 钾 |  |  | 铀 |  |  | 钍 |  |  | 合成 |
|  | 峰面积 | 峰位 | 分辨率 | 峰面积 | 峰位 | 分辨率 | 峰面积 | 峰位 | 分辨率 | 峰面积 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
航空伽玛能谱系统基线质量统计表

无人直升机伽玛能谱测量的航空伽玛能谱系统基线质量统计表格式参见表D.1。

  - 航空伽玛能谱系统基线质量统计表

| 无人机伽马能谱系统基线质量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统型号： |  |  | 测量地区： |  |  |  | 测量人： |  |  | 校对人： |  |  |
| 架次 | 基线 | 基线号 | K窗（cps） |  | U窗（cps） |  | Th窗（cps） |  | 高度均值 （m） | 退出 时间 | 分辨率 | 评价 |
|  |  |  | 计数 | 峰位 | 计数 | 峰位 | 计数 | 峰位 |  |  |  |  |
|  | 早基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 早基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 晚基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
航空伽玛能谱测量测线质量记录表

无人直升机伽玛能谱测量的航空伽玛能谱测量测线质量记录表格式参见表E.1。

  - 航空伽玛能谱测量测线质量记录表

| 航空伽马能谱测量测线质量记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 测量地区： |  |  | 仪器型号： |  |  | 记录人： |  |  | 天气： |  |  |  |
| 架次 | 测线编号 | 能窗平均计数率（cps） |  |  | 能窗计数率标准差 |  |  | 能窗峰位 |  |  | 能窗能量分辨率 |  |  | 备注 |
|  |  | K | U | Th | K | U | Th | K | U | Th | K | U | Th |  |